УТВЕРЖДАЮ:

Директор

общества с ограниченной ответственностью

«Санаторий Рассвет»

_________________/ Р.А.Полещук

«____» __________ 20____г.

ИНСТРУКЦИЯ № И-10-2022

По калибровке (поверке) термометров

Для поверки термометров, используемых на производстве необходимо:

- Произвести поверку эталонного термометра

- Сверить показания термометров с эталонным

- Внести результаты поверки в  форму Ж-13-2022. (Журнал поверки измерительного оборудования)

- Если в результате поверки выявлены отклонения в показаниях термометров, необходимо заменить неисправное оборудование

Поверка эталонного термометра

Поверка при помощи ледяной ванны

- Необходимо наполнить стеклянную ёмкость, объемом не менее 2 литров, льдом, на ½ объема.

- Оставшийся объем заполнить холодной водой

- Лед должен раствориться в воде, но не полностью. Образуется водно-ледяная смесь, примерно, в течение 10-15 минут.

- После того, как лед практически перестает растворяться в воде, можно приступать к измерениям

- Необходимо опустить термозонд эталонного термометра в центр водного раствора, и выждать 5-10 минут (в-зависимости от типа термометра) для стабилизации температуры.

- Значение показаний термометра по достижении стабилизации температуры = 0 Градусов Цельсия.

Поверка методом «точки кипения»

- Необходимо закипятить воду в металлической или стеклянной посуде, и поддерживая процесс кипения, опустить термозонд эталонного термометра в центр толщи воды, и выждать несколько минут (в-зависимости от типа термометра) для стабилизации температуры.

- Значение показаний термометра по достижении стабилизации температуры = 100 Градусов Цельсия (при высоте над уровнем моря не более 100м). Таблица температуры кипения воды в-зависимости от высоты над уровнем моря:

| Высота над уровнем моря, м | Температура кипения воды, °С | Высота над уровнем моря, м | Температура кипения воды, °С |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 100,0 | 3000 | 90,0 |
| 500 | 98,3 | 3500 | 88,3 |
| 1000 | 96,7 | 4000 | 86,7 |
| 1500 | 95,0 | 4 500 | 85,0 |
| 2000 | 93,3 | 5000 | 83,3 |
| 2 500 | 91,7 | 6000 | 80,0 |

Сверка показаний термометров с эталонным

- Поместить эталонный термометр в среду для измерения температуры

- Выждать несколько минут для стабилизации температуры (в-зависимости от типа термометра)

- Произвести сверку показаний термометров

С Инструкцией ознакомлены:

| № | Должность: | Ф.И.О.: | Подпись: | Дата: |
| --- | --- | --- | --- | --- |